EK

# ISI SAYAÇLARININ MUAYENESİ İLE İLGİLİ ESASLAR

# 1. Tanımlar

Isı sayacı; ısı iletici olarak adlandırılan bir sıvı vasıtasıyla ısı değiştirme devresindeki ısının ölçülmesi için tasarımlanan ölçü aletidir.

Isı sayacı, komple bir ölçü aleti olabileceği gibi;  akış sensörü, ikili sıcaklık sensörleri ve hesaplayıcı kombinasyonundan oluşan birleşik veya karma bir ölçü aleti de olabilir.

Komple ısı sayacı: Akış sensörü, ikili sıcaklık sensörleri ve hesaplayıcı gibi alt gruplara ayrılmayan ısı sayacıdır.

Birleşik ısı sayacı: Akış sensörü, ikili sıcaklık sensörleri ve hesaplayıcı veya bunların birleşiminden oluşan ve bu alt gruplara ayrılabilen ısı sayacıdır.

Karma (Kompakt) ısı sayacı: Tip onayı ve ilk muayene için birleşik ısı sayacı gibi alt gruplara ayrılabilen, fakat ilk muayeneden sonra alt gruplara ayrılamayan ısı sayacıdır.

2. Doğruluk sınıfları

Isı sayaçları için belirlenen doğruluk sınıfları; 1, 2 ve 3’tür.

3. Isı sayacı üzerinde bulunması gereken bilgiler

3.1. Komple ısı sayacı üzerinde olması gereken bilgiler

- Doğruluk sınıfı,

- Debi sınırları,

- Sıcaklık sınırları,

- Sıcaklık farkı sınırları,

- İkili sıcaklık sensörünün monte edildiği yer: gidiş veya dönüş,

- Gidiş istikametinin gösterimi.

3.2. Birleşik ısı sayaçları alt montaj cihazları üzerinde bulunması gereken bilgiler

3.2.1. Akış sensörü:

- Doğruluk sınıfı,

- Debi sınırları,

- Sıcaklık sınırları,

- Nominal sayaç faktörü (örneğin: litre/darbe) veya karşılık gelen çıkış sinyali,

- Gidiş istikametinin gösterimi.

3.2.2. Sıcaklık sensörü çifti:

- Tip tanımlaması (örneğin: Pt 1000),

- Sıcaklık sınırları,

- Sıcaklık farkı sınırları.

3.2.3. Hesaplayıcı:

- Sıcaklık sensörlerinin tipi,

- Sıcaklık sınırları,

- Sıcaklık farkı sınırları,

- Gerekli nominal sayaç faktörü (örneğin: litre/ darbe) veya akış sensöründen gelen giriş sinyali,

- Akış sensörünün monte edildiği yer: gidiş veya dönüş.

4. Kısaltmalar

| Ө : | Isı iletici sıvının sıcaklığını, |
| --- | --- |
| Өgiriş : | Isı değiştirme devresinin girişindeki Ө değerini, |
| Өçıkış : | Isı değiştirme devresinin çıkışındaki Ө değerini, |
| ΔӨ : | Sıcaklık farkı ΔӨ ≥ 0 için Өgiriş - Өçıkış, |
| Өmak : | Isı sayacının MİH’ler dâhilinde doğru çalışması için belirlenen Ө’nın üst sınırını, |
| Өmin : | Isı sayacının MİH’ler dâhilinde doğru çalışması için belirlenen Ө’nın alt sınırını, |
| ΔӨmak : | Isı sayacının MİH’ler dâhilinde doğru çalışması için belirlenen ΔӨ’nın üst sınırını, |
| ΔӨmin : | Isı sayacının MİH’ler dâhilinde doğru çalışması için belirlenen ΔӨ’nın alt sınırını, |
| q : | Isı iletici sıvının debisini, |
| qs : | Isı sayacının doğru çalışması amacıyla kısa süreler için izin verilen q’nun en yüksek değerini, |
| qp : | Isı sayacının doğru çalışması amacıyla devamlı olarak izin verilen q’nun en yüksek değerini, |
| qi : | Isı sayacının doğru çalışması amacıyla izin verilen q’nun en düşük değerini, |
| Ef : | Akış sensörünün maksimum izin verilebilir hata payını, |
| Et : | Sıcaklık sensörünün maksimum izin verilebilir hata payını, |
| Ec : | Hesaplayıcının maksimum izin verilebilir hata payını, |
| E : | Toplam maksimum izin verilebilir hata payını, |
| Eb : | Hata değerini ifade eder. |

5. Muayene adımları

Muayeneye başlamadan önce, kullanılacak etalon ve ekipmanların muayene yapabilmek için tüm şartları sağladığı kontrol edilir.

5.1. Komple ısı sayacının muayenesi

1. Sayaç üzerinden; doğruluk sınıfı, ΔӨmin,  ΔӨmak,  qi ve qp değerleri okunur ve sayaç aşağıdaki aralıkların her birinde muayeneye tâbi tutulur.

Isıtma uygulamaları için:

a) ΔӨmin ≤ ΔӨ ≤ 1,2 ΔӨmin ve 0,9 qp ≤ q ≤ 1,1 qp

b) 10 K ≤ ΔӨ ≤ 20 K ve 0,1 qp ≤ q ≤ 0,11 qp

c) ΔӨmak – 5K ≤ ΔӨ ≤ ΔӨmak ve qi ≤ q ≤ 1,2 qi

Soğutma uygulamaları için:

a) ΔӨmin ≤ ΔӨ ≤ 1,2 ΔӨmin ve 0,9 qp ≤ q ≤ 1,1 qp

b) 0,8 ΔӨmak ≤ ΔӨ ≤ ΔӨmak ve 0,1 qp ≤ q ≤ 0,11 qp

c) 0,8 ΔӨmak ≤ ΔӨ ≤ ΔӨmak ve  qi ≤ q ≤ 1,2 qi

2. Çıkış hattı sıcaklık sensörünün daldırılacağı banyonun sıcaklığı, ısıtma uygulamaları için (50 ± 5) °C arasında ve soğutma uygulamaları için (15 ± 5) °C sıcaklık aralığında olmalıdır.

3. Giriş hattı sıcaklık sensörünün daldırılacağı banyonun sıcaklığı ise diğer banyonun sıcaklığından ΔӨ kadar fazla olmalıdır.

4. Sayacın üzerindeki damgalı sensör sökülerek, her iki sıcaklık sensörü yukarıda belirtilen sıcaklıklarda hazırlanmış banyolara en küçük daldırma derinliğinden az olmayacak ve su içinde kalacak şekilde daldırılır.

5. Sıcaklık banyolarına, kalibre edilmiş etalon termometreler yerleştirilir.

6. Sayaç, tamir ve ayar istasyonuna akış yönüne göre bağlanır ve test moduna alınır.

7. Her bir muayene noktası için MİH değeri aşağıdaki şekilde hesaplanır.

- Sınıf 1: ± % 5 den fazla olmamak üzere Ef = ± (1 + 0,01 qp / q),

- Sınıf 2: ± % 5 den fazla olmamak üzere Ef = ± (2+ 0,02 qp / q),

- Sınıf 3: ± % 5 den fazla olmamak üzere Ef = ± (3+ 0,05 qp / q).

Et = ± (0,5 + 3 ΔӨmin / ΔӨ)

Ec = ± (0,5 + ΔӨmin / ΔӨ)

E = Ef + Et + Ec

8. Gerekli tüm koşullar sağlandığında muayeneye başlanır.

9. Belli bir süre yukarıda belirtilen debilerde sayaçtan su geçişi sağlanır. Daha sonra su geçişi sona erdirilir, sayaç üzerinde yazan enerji değeri okunur.

10. Sayaçtan geçen gerçek su miktarı ile su banyolarındaki etalon termometrelerden okunan sıcaklık değerleri alınarak, gerçek enerji değeri hesaplanır. Hesaplanan bu değer ile sayaçtan okunan enerji değeri karşılaştırılarak, aşağıdaki formüle göre yüzde (%) hata değeri hesaplanır.

Eb= Qs-QeQe ×100
Qs: Sayaçtan okunan enerji değeri

Qe: Gerçek enerji değeri

Eb: Sayacın enerji hatası

11. Sayacın enerji hatasının, MİH sınırları içinde olup olmadığı kontrol edilir. Hata değerinin MİH sınırları içinde olması durumunda sayacın doğru çalıştığı kabul edilir. MİH sınırları dışında olması halinde ise muayene aynı şekilde iki defa daha tekrarlanır. Muayene sonuçlarının aşağıdaki iki koşulu sağlaması durumunda sayacın doğru çalıştığı kabul edilir.

- Üç muayene sonucunun aritmetik ortalaması ve

- Muayene sonuçlarının en az ikisinin MİH sınırları içinde bulunması.

12. Yukarıda belirtilen muayene adımları bu bölümün birinci maddesinde belirtilen diğer sıcaklık farkı ve debi aralıklarında da tekrar edilir.

5.2. Birleşik ısı sayacının muayenesi

5.2.1. Birleşik ısı sayacının muayenesinde; sıcaklık sensörleri, akış sensörü ve hesaplayıcı ayrı ayrı muayeneye tabi tutulur.

5.2.1.1. Akış Sensörü Muayenesi

1. Sayaç üzerinden; doğruluk sınıfı, qi ve qp değerleri okunur ve sayaç aşağıdaki debi aralıklarının her birinde muayeneye tâbi tutulur.

a) qi ≤ q ≤ 1,2 qi

b) 0,1 qp ≤ q ≤ 0,11 qp

c) 0,9 qp ≤ q ≤ 1,1 qp

2. Tamir ve ayar istasyonunda kullanılan suyun sıcaklığı; ısıtma uygulamaları için (50 ± 5)°C, soğutma uygulamaları için (15 ± 5)°C aralığında olmalıdır. Ancak tip onay belgesinde izin verildiği takdirde, bu muayene soğuk su ile de yapılabilir.

3. Sayaç, tamir ve ayar istasyonuna akış yönüne göre bağlanır ve test moduna alınır.

4. Akış sensörü MİH değeri, sayacın sınıfına göre aşağıdaki şekilde hesaplanır.

- Sınıf 1: ±% 5 den fazla olmamak üzere Ef = ± (1 + 0,01 qp/ q),

- Sınıf 2: ± % 5 den fazla olmamak üzere Ef = ± (2+ 0,02 qp/ q),

- Sınıf 3: ±% 5 den fazla olmamak üzere Ef = ± (3+ 0,05 qp/ q).

5. Gerekli tüm koşullar sağlandığında muayeneye başlanır.

6. Belli bir süre yukarıda belirtilen debilerde sayaçtan su geçişi sağlanır. Daha sonra su geçişi sona erdirilir, sayaç üzerinde yazan hacim değeri okunur.

7. Sayaçta okunan hacim değeri ile etalon cihazdan okunan hacim değeri karşılaştırılarak aşağıdaki formüle göre akış sensörünün yüzde (%) hata değeri hesaplanır.

Eb= Vs-VeVe ×100

Vs : Sayaçtan okunan hacim miktarı

Ve : Etalondan okunan hacim miktarı

Eb : Akış sensörünün hatası

8. Akış sensörünün hata değerinin, MİH sınırları içinde olup olmadığı kontrol edilir. Hata değerinin MİH sınırları içinde olması durumunda akış sensörünün doğru çalıştığı kabul edilir. MİH sınırları dışında olması halinde ise muayene aynı şekilde iki defa daha tekrarlanır. Muayene sonuçlarının aşağıdaki iki koşulu sağlaması durumunda akış sensörünün doğru çalıştığı kabul edilir.

- Üç muayene sonucunun aritmetik ortalaması ve

- Muayene sonuçlarının en az ikisinin MİH sınırları içinde bulunması.

9. Yukarıda belirtilen muayene adımları bu bölümün birinci maddesinde belirtilen diğer debi aralıklarında da tekrar edilir.

      - Sıcaklık Sensörlerinin Muayenesi

1. Sayaç üzerinden; Өmin ve Өmak değerleri okunur ve sensör çifti aşağıdaki sıcaklık aralıklarında muayeneye tabi tutulur.

| Muayene Sıcaklık Değeri | Muayene Sıcaklık Aralığı |  |
| --- | --- | --- |
| Ө1 | Өmin’den (Өmin +10K)’ye kadar |  |
| Ө2 | (Ө1 + Ө3) / 2 ± 5K |  |
| Ө3 | Өmak ≤ 150 °C | Өmak -10K’dan Өmak’a kadar |
|  | Өmak > 150 °C | Өmak -20K’dan Өmak’a kadar (140 °C’yi geçmemek şartı ile) |
| Not: Tip Onay belgesinde belirtilmişse sıcaklık aralığının değişimine müsaade edilir. |  |  |

2. Sıcaklık banyosu yukarıda belirtilen sıcaklık değerine ayarlanır.

3. Sayacın üzerindeki damgalı sensör sökülerek, her iki sıcaklık sensörü sıcaklık banyosuna en küçük daldırma derinliğinden az olmayacak ve su içinde kalacak şekilde daldırılır.

4. Sıcaklık banyosuna, kalibre edilmiş etalon termometre yerleştirilir.

5. Sayaç test moduna alınır ve muayene başlatılır.

6. Banyonun sıcaklığı istenen değere ulaştığında her bir sıcaklık sensörünün sıcaklık değeri okunur.

7.  Okunan sıcaklık değerleri ile sıcak su banyosundaki etalon termometreden okunan değer karşılaştırılarak, aşağıdaki formüle göre her bir sıcaklık sensörünün yüzde (%) hata değeri hesaplanır.

Eb= ts-tete ×100

ts= Sıcaklık sensöründen okunan sıcaklık değeri

te= Sıcak su banyosundan okunan sıcaklık değeri

Eb= Sıcaklık sensörünün hata değeri

8. Sıcaklık sensörü MİH değeri, aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Et = ± (0,5 + 3 ΔӨmin / ΔӨ)

9. Sıcaklık sensörü hata değerinin, MİH sınırları içinde olup olmadığı kontrol edilir. Hata değerinin MİH sınırları içinde olması durumunda sıcaklık sensörünün doğru çalıştığı kabul edilir. MİH sınırları dışında olması halinde ise muayene aynı şekilde iki defa daha tekrarlanır. Muayene sonuçlarının aşağıdaki iki koşulu sağlaması durumunda sıcaklık sensörünün doğru çalıştığı kabul edilir.

- Üç muayene sonucunun aritmetik ortalaması ve

- Muayene sonuçlarının en az ikisinin MİH sınırları içinde bulunması.

10.Yukarıda belirtilen muayene adımları bu bölümün birinci maddesinde belirtilen diğer debi aralıklarında da tekrar edilir.

5.2.1.3 Hesaplayıcının Muayenesi

1. Sayaç üzerinden; doğruluk sınıfı, ΔӨmin ve ΔӨmak değerleri okunur ve hesaplayıcı aşağıdaki sıcaklık aralıklarının her birinde muayeneye tâbi tutulur.

Isıtma uygulamaları için:

a) ΔӨmin ≤ ΔӨ ≤ 1,2 ΔӨmin

b) 10 K ≤ ΔӨ ≤ 20 K

c) ΔӨmak – 5K ≤ ΔӨ ≤  ΔӨmak

Soğutma uygulamaları için:

a) ΔӨmin ≤ ΔӨ ≤ 1,2 ΔӨmin

b) 0,8 ΔӨmak ≤ ΔӨ ≤ ΔӨmak

2. Çıkış hattı sıcaklık sensörünün daldırılacağı banyonun sıcaklığı, ısıtma uygulamaları için (50 ± 5) °C arasında ve soğutma uygulamaları için (15 ± 5) °C sıcaklık aralığında olmalıdır.

3. Giriş hattı sıcaklık sensörünün daldırılacağı banyonun sıcaklığı ise diğer banyonun sıcaklığından ΔӨ kadar fazla olmalıdır.

4. Sayacın üzerindeki damgalı sensör sökülerek, her iki sıcaklık sensörü yukarıda belirtilen sıcaklıklarda hazırlanmış banyolara en küçük daldırma derinliğinden az olmayacak ve su içinde kalacak şekilde daldırılır.

5. Sıcaklık banyolarına, kalibre edilmiş etalon termometreler yerleştirilir.

6. Sayaç test moduna alınır. Muayene esnasında sayaçlardan geçmesi istenen debi, benzeştirilen sinyalle uygulanır. Daha sonra benzeştirilen debi sinyali durdurulur. Sayaç ekranından enerji değeri okunur.

7. Her bir muayene noktası için MİH değeri aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Ec = (0,5 + ΔӨmin / ΔӨ)

8. Sayaç ekranından okunan enerji değeri ile etalondan hesaplanan enerji değeri karşılaştırılarak aşağıdaki formüle göre hesaplayıcının yüzde (%)  hata değeri bulunur.

Eb= Qs-QeQe ×100

Qs: Sayaç ekranından okunan enerji değeri

Qe: Etalondan hesaplanan enerji değeri

Eb: Hesaplayıcının hatası

9. Hesaplayıcının hata değerinin, MİH sınırları içinde olup olmadığı kontrol edilir. Hata değerinin MİH sınırları içinde olması durumunda, hesaplayıcının doğru çalıştığı kabul edilir. MİH sınırları dışında olması halinde ise muayene aynı şekilde iki defa daha tekrarlanır. Muayene sonuçlarının aşağıdaki iki koşulu sağlaması durumunda hesaplayıcının doğru çalıştığı kabul edilir.

- Üç muayene sonucunun aritmetik ortalaması ve

- Muayene sonuçlarının en az ikisinin MİH sınırları içinde bulunması.

10. Yukarıda belirtilen muayene adımları bu bölümün birinci maddesinde belirtilen diğer sıcaklık aralıklarında da tekrar edilir.

5.3. Karma Isı Sayacı Muayenesi

Karma ısı sayacının muayenesi, bu bölümün 5.1 maddesinde belirtilen komple ısı sayacının muayenesi gibi yapılır. Ancak, sayaç tamir, bakım, ayar gibi işlemlerden sonra ilk muayeneye tabi tutulacaksa, bu bölümün 5.2 maddesinde belirtilen birleşik ısı sayacı gibi muayene edilir.