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ÖLÇÜ ALETLERİNİN MUAYENESİ İLE İLGİLİ ESASLAR

1. Su Dışındaki Sıvıların Miktarlarını Sürekli ve Dinamik Ölçen Ölçme Sistemleri
1.1. Periyodik Muayene Süresi
	Su Dışındaki Sıvıların Miktarlarını Sürekli ve Dinamik Ölçen Ölçme Sistemlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır.
1.2. Maksimum İzin Verilebilir Hata Payları (MİH)
	Su dışındaki sıvıların miktarlarını sürekli ve dinamik ölçen ölçme sistemlerine ilişkin doğruluk sınıfları Tablo 2’de verilmiştir. İki litreye eşit veya daha fazla miktarlar için sayaç göstergelerindeki MİH değerleri Tablo 1’de belirtilmektedir.

Tablo 1
	
	Doğruluk sınıfı

	
	0,3
	0,5
	1
	1,5
	2,5

	Ölçme sistemleri (A) 
	± %0,3
	± %0,5
	± %1,0
	± %1,5
	± %2,5

	Sayaçlar (B) 
	± %0,2
	± %0,3
	± %0,6
	± %1,0
	± %1,5



Tablo 2
	Doğruluk sınıfı
	Ölçme sisteminin tipi

	0,3
	Boru hatlarındaki ölçme sistemleri 

	0,5
	Tüm ölçme sistemleri, bu tablonun başka bir yerinde farklı şekilde belirtilmemiş ise, özellikle:

	
	-  Yakıt dispenserleri (sıvılaştırılmış gazlar dışında) 

	
	-  Düşük viskoziteli (< 20 mPa.s) sıvılar için karayolu tankerlerine ilişkin ölçme sistemleri  

	
	- Gemilerin, demiryolu ve karayolu tankerlerinin (1) boşaltılması ve yüklenmesi için ölçme sistemleri 

	
	- Süt ölçme sistemleri 

	
	- Uçakların yakıt ikmali için ölçme sistemleri

	1,0
	  Basınç altındaki -10 0C veya üzerindeki bir sıcaklıkta ölçülen sıvılaştırılmış gazlara ait ölçme sistemleri

	
	  Normalde 0,3 veya 0,5 sınıfında olan ancak sıvılar için kullanılan ölçme sistemleri;

	
	 - Sıcaklıkları -10 0C'dan az veya 50 0C'dan büyük olan, 

	
	-  Dinamik viskozitesi 1000 mPa.s’ nin üzerinde olan,

	
	 - Maksimum hacimsel debisi 20 L /h'dan büyük olmayan,

	
	sıvılar. 

	1,5
	Sıvılaştırılmış karbondioksit için ölçme sistemleri 

	
	Basınç altında -10 0C'nin altındaki bir sıcaklıkta sıvılaştırılmış gazlara (kriyojenik sıvılar dışında) ait ölçme sistemleri 

	2,5
	Kriyojenik sıvılara ait ölçme sistemleri (sıcaklık  -153 0C'ın altında)

	(1)  Ancak diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, gemilerin, demiryolu ve karayolu tankerlerinin boşaltılması ve yüklenmesi sırasında mineral yağlardan vergi alınması için 0,3 veya 0,5 doğruluk sınıfı ölçme sistemlerinin kullanılması hususunda yapmış olduğu düzenlemeler dikkate alınır. 



2. Sıkıştırılmış Doğal Gaz Ölçme Sistemleri
2.1. Periyodik Muayene Süresi
	Sıkıştırılmış doğal gaz ölçme sistemlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır.
2.2. Maksimum İzin Verilebilir Hata Payları (MİH)
	Sıkıştırılmış doğal gaz ölçme sistemlerinin MİH değerleri Tablo 3’de belirtilmektedir.

Tablo 3
	
	Maksimum İzin Verilebilir Hata (MİH)

	Ölçme Sistemleri (Dispenser)
	± %2

	Sayaçlar
	± %1



3. Akaryakıt Hacim Ölçek Kapları
3.1. Kapsam
	Bu Yönetmelik akaryakıt ölçümünde kullanılan 2 L hacimden 5000 L (2 L ve 5000 L dahil) hacme kadar olan hacim ölçek kaplarının muayenelerine ilişkin hükümleri içerir.
3.2. Periyodik Muayene Süresi
	Akaryakıt hacim ölçek kaplarının periyodik muayene süresi iki yıldır.
3.3. Maksimum İzin Verilebilir Hata Payları (MİH) (Değişik:RG-27/1/2021-31377) 
	Akaryakıt hacim ölçek kaplarının MİH değerleri Tablo 4’te belirtilmektedir. Periyodik, stok, ani ve şikâyet ile tamir ve ayar sonrası ilk muayenelerde MİH değerleri Tablo 4’te verilen değerlerin 2 katı olarak alınır.

Tablo 4
	
	Maksimum İzin Verilebilir Hata (MİH)

	Akaryakıt hacim ölçek kapları
	[bookmark: _GoBack]± %0,2



4. Motorlu Taşıt Lastiklerinin Hava Basıncı Ölçümünde Kullanılan Cihazlar
4.1. Kapsam
	Bu Yönetmelik akaryakıt istasyonlarında bulunan motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazların muayenelerine ilişkin hükümleri içerir.
4.2. Periyodik Muayene Süresi
	Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazların periyodik muayene süresi iki yıldır.
4.3. Maksimum İzin Verilebilir Hata Payları (MİH)
	Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazların MİH değerleri muayenenin yapıldığı ortam sıcaklığına (tortam) (°C) göre Tablo-5 ve Tablo-6’da gösterilmiştir. 
	Periyodik, stok, ani ve şikâyet ile tamir ve ayar sonrası ilk muayenelerde MİH değerleri, 13,8 kPA veya 0,14 bar’dan küçük olmayacak şekilde Tablo-5 ve Tablo-6’da verilen değerlerin 1,25 katı olarak alınır.



Tablo 5
	Ölçülen basınç
(kPA)
	Lastik basıncı ölçme aletleri için ortam sıcaklığı (tortam) (°C)

	
	15 oC’tan az
	15 oC ila 25 oC
	25 oC’tan fazla

	≤ 400
	0,5 * (15 - tortam) + 8
	8
	0,5 * (tortam - 25) + 8

	> 400 ila ≤ 1000
	0,5 * (15 - tortam) + 16
	16
	0,5 * (tortam - 25) + 16

	> 1000
	0,5 * (15 - tortam) + 25
	25
	0,5 * (tortam - 25) + 25



Tablo 6
	Ölçülen basınç
(bar)
	Lastik basıncı ölçme aletleri için ortam sıcaklığı (tortam) (°C)

	
	15 oC’tan az
	15 oC ila 25 oC
	25 oC’tan fazla

	≤ 4
	0,005 * (15 - tortam) + 0,08
	0,08
	0,005 * (tortam - 25) + 0,08

	> 4 ila ≤ 10
	0,005 * (15 - tortam) + 0,16
	0,16
	0,005 * (tortam - 25) + 0,16

	> 10
	0,005 * (15 - tortam) + 0,25
	0,25
	0,005 * (tortam - 25) + 0,25



5. Hassas Kütle Ölçüleri ve 5 kg'dan Yukarı Kütle Ölçüleri
5.1. Periyodik Muayene Süresi
	Hassas kütle ölçüleri ve 5 kg'dan yukarı kütle ölçülerinin periyodik muayene süresi iki yıldır.
5.2. Maksimum İzin Verilebilir Hata Payları (MİH)
	Kütlelerin muayenelerine ilişkin maksimum izin verilen hata payları Tablo 7’de belirtilmektedir.
          							Tablo 7  
	Nominal
	E1 Sınıfı

	E2 Sınıfı
	F1 Sınıfı
	F2 Sınıfı
	M1 Sınıfı
	M2 Sınıfı
	M3 Sınıfı

	Değer
	± mg
	± mg
	± mg
	± mg
	± mg
	± mg
	± mg

	1 mg
	0.003
	0,006
	0,02
	0,06
	0,2
	-
	-

	2 mg
	0.003
	0,006
	0,02
	0,06
	0,2
	-
	-

	5 mg
	0.003
	0,006
	0,02
	0,06
	0,2
	-
	-

	10 mg
	0,003
	0,008
	0,025
	0,08
	0,25
	-
	-

	20 mg
	0,003
	0,01
	0,03
	0,1
	0,3
	-
	-

	50 mg
	0,004
	0,012
	0,04
	0,12
	0,4
	-
	-

	100 mg
	0,005
	0,016
	0,05
	0,16
	0,5
	1,6
	-

	200 mg
	0,006
	0,02
	0,06
	0,2
	0,6
	2
	-

	500 mg
	0,008
	0,025
	0,08
	0,25
	0,8
	2,5
	-

	1 g
	0,01
	0,03
	0,1
	0,3
	1
	3
	10

	2 g
	0,012
	0,04
	0,12
	0,4
	1,2
	4
	12

	5 g
	0,016
	0,06
	0,16
	0,5
	1,6
	5
	16

	10 g
	0,02
	0,08
	0,2
	0,6
	2
	6
	20

	20 g
	0,025
	0,08
	0,25
	0,8
	2,5
	8
	25

	50 g
	0,03
	0,1
	0,3
	1
	3
	10
	30

	100 g
	0,05
	0,16
	0,5
	1,6
	5
	16
	50

	200 g
	0,01
	0,3
	1
	3
	10
	30
	100

	500 g
	0,25
	0,8
	2,5
	8
	25
	80
	250

	1 kg
	0,5
	1,6
	5
	16
	50
	160
	500

	2 kg
	1
	3
	10
	30
	100
	300
	1000

	5 kg
	2,5
	8
	25
	80
	250
	800
	2500

	10 kg
	5
	16
	50
	160
	500
	1600
	5000

	20 kg
	10
	30
	100
	300
	1000
	3000
	10000

	50 kg
	25
	80
	250
	800
	2500
	8000
	25000

	100 kg
	-
	160
	500
	1600
	5000
	16000
	50000

	200 kg
	-
	300
	1000
	3000
	10000
	30000
	100000

	500 kg
	-
	800
	2500
	8000
	25000
	80000
	250000

	1000 kg
	-
	1600
	5000
	16000
	50000
	160000
	500000

	2000 kg
	-
	-
	10000
	30000
	100000
	300000
	1000000

	5000 kg
	-
	-
	25000
	80000
	250000
	800000
	2500000



5.3. İstisna Hususlar
	 Hassas Kütle Ölçüleri ve 5 kg'dan Yukarı Kütle Ölçülerinin piyasaya arz öncesi ilk muayenesi servis tarafından yapılır.

6. Demiryolu Yük ve Sarnıçlı Vagonlar
6.1. Kapsam
	Bu Yönetmelik kapalı, açık kenarlı, kafesli veya başka her çeşit yük vagonları ile akıcı madde taşıyan sarnıçlı vagonların muayenelerine ilişkin hükümleri içerir.
6.2. İstisna Hususlar
	Demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları için bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin, beşinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri ile altıncı fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde yer alan hükümler aranmaz.
	Demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının piyasaya arz öncesi ilk muayenesi servis tarafından yapılır.


7. Tartım Kapasitesi 2000 kg’ın Üzerinde Olan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri
7.1. Periyodik Muayene Süresi
	Tartım Kapasitesi 2000 kg’ın Üzerinde Olan Otomatik Olmayan Tartı Aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır.
7.2. Maksimum İzin Verilebilir Hata Payları (MİH)
	Tartım Kapasitesi 2000 kg’ın Üzerinde Olan Otomatik Olmayan Tartı Aletlerinin MİH değerleri Tablo 8’de verilmiştir. Sıfır ayar testinde MİH değeri ± 0,25e’den fazla olamaz.  
Muayene sabiti(e): Bir tartı aletinin sınıflandırılmasında ve doğrulanmasında kullanılan kütle birimi olarak ifade edilen değerdir.

Tablo 8
	Yük, (m), 
muayene sabiti, e,  cinsinden
	MİH

	Sınıf- I
	Sınıf -II
	Sınıf -III
	      Sınıf -IIII
	

	0 ≤ m ≤ 50 000 e
	0 ≤ m ≤ 5 000 e
	0 ≤ m ≤ 500 e
	0 ≤ m ≤ 50 e
	± 1 e

	50 000 e < m ≤ 200 000 e
	5 000 e < m ≤ 20 000 e
	500 e < m ≤ 2 000 e
	50 e < m ≤ 200 e
	± 2 e

	200 000 e < m
	20 000 e < m ≤ 100 000 e
	2 000 e < m ≤ 10 000 e
	200 e < m ≤ 1 000 e
	± 3 e



8. Hareket Halinde Bulunan Yol Araçları İçin Otomatik Tartı Aletleri (Aks Kantarları) 
8.1. Periyodik Muayene Süresi
	Hareket Halinde Bulunan Yol Araçları İçin Otomatik Tartı Aletlerinin (Aks Kantarları) periyodik muayene süresi iki yıldır.
8.2. Maksimum İzin Verilebilir Hata Payları (MİH)
	Aks kantarlarının muayenelerinde kullanılan MİH değerleri tablo 9.1, 9.2 ve 9.3’te verilmiştir. 
	Kullanımda bulunan aks kantarlarının periyodik, stok, ani ve şikâyet ile tamir ve ayar sonrası ilk muayenelerinde maksimum izin verilebilir hata değerleri, ilk muayene için geçerli değerlerin iki katıdır. 

Tablo 9.1 Statik Testler İçin MİH Değerleri
	Doğruluk sınıfı
	Yük (m), taksimat aralığı cinsinden
	MİH

	
	
	İlk Muayene

	0.2
0.5
1
	0 < m ≤ 500 d
500 d < m ≤ 2000 d
2000 d < m ≤ 5000 d
	± 0.5 d
± 1.0 d
± 1.5 d

	2
5
10
	0 < m ≤ 50 d
50 d < m ≤ 200 d
200 d < m ≤ 1000 d
	± 0.5 d
± 1.0 d
± 1.5 d




Tablo 9.2 Dinamik Testler - Toplam Araç Kütlesi için MİH Değerleri
	Doğruluk sınıfı
	Toplam aracın kütlesinin yüzdesi

	
	İlk Muayene

	0.2
	± %0.10 

	0.5
	± %0.25 

	1
	± %0.50 

	2
	± %1.00 

	5
	± %2.50 

	10
	± %5.00 



Tablo 9.3 
Dinamik Testler - Tek Aks Yükü İçin MİH Değerleri
	Doğruluk sınıfı
	Düzeltilmiş ortalama tek aks yükünün yüzdesi

	
	İlk Muayene

	A
	± 0.50 %

	B
	± 1.00 %

	C
	± 1.50 %

	D
	± 2.00 %

	E
	± 4.00 %

	F
	± 8.00 %
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